附件

包1

电刺激治疗仪技术参数

1、原装进口

2、旋转干扰电

3、AFE内生电（音频疗法）

4、输出电流0-80mA

5、差频频率范围：1Hz-150 Hz

6、波形：正弦波

7、差频变化周期：1Hz-150 Hz

8、治疗电流：≥39种

9、治疗处方：≥ 87个

9、≥10寸触摸显示屏

10、可同时使用干扰电、旋转干扰电或音频、旋转干扰电

11、7-10天有骨痂生长，大约30-40天左右，基本上能达到骨折愈合，2-3天能达到消肿、消淤、止痛的疗效.

12、有金属植入物可以使用

包2

空气压力波治疗仪

- 适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

- 性能特点：

- 产品通过YY 0505-2012医用电气设备电磁兼容标准，性能安全稳定。

- ≥5.7英寸液晶触摸显示屏；

3、3种DVT模式，6种四腔模式，9种八腔模式，共计18种充气模式，可根据患者病情选择不同的治疗模式；

  - 各腔可独立开启及关闭，且压力独立调节，能有效避开不能挤压部位及制动关节等（除DVT模式）；

  - 可同时连接2个8腔的治疗气囊或四个四腔气囊，四个DVT气囊；

  - 空气波压强在5-25kPa范围内连续可调；

  - 时间设定模式：治疗时间1min~99h（DVT模式）或1min~99min（四腔或八腔模式）；

  - 在DVT模式下，具有两种时间设定模式：治疗时间0-59min可调或1-99h可调；充气持续时间0~10s可调，充气间隔时间0~60s可调；

  - 梯度压力充气方式，最后一腔充气强度为第一腔的60％，治疗更舒适，有效保护静脉瓣膜；

  - 充气气泵要求噪声低，振动小，充气速度快；

  - 可提供上肢气囊、下肢气囊及背部气囊等多种气囊选配；

  - 叠加式气囊，无挤压死角造成的体液滞留；

  - 封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压；

  - 每腔压力监测系统，当实时压力超过设定压力时，自动报警提示；

  - 断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护。

体外短波热疗仪

1、电流电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

2、额定输入功率：≤2KVA；

3、工作频率：27MHz±0.4MHz；

4、输出功率：≥500W；

5、输出波形：Ⅰ等幅连续正弦波；Ⅱ脉冲间歇输出

6、定时装置：0-99分钟设定范围任意，按设定时间自动关机并报警；

7、噪声：≤65dB；

8、环境条件：环境温度：0—40℃；相对湿度：不大于80%；

9、阳极高压：0-1700V连续可调;

10、正常工作温度下的连续对地漏电流：≤0.5mA;

11、单一故障状态对地漏电流≤1.0mA；

12、保护接地阻抗≤0.2Ω；

13、介质强度：治疗部分（发射电极外壳）与机器机身之间应能承受交流4000V，50Hz试验电压，历时1min无闪烁击穿现象。

14、左右极板：直径R≤160mm（两个）。

PT凳

60×43×42～53cm，铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg

股四头肌训练椅

101×113×118cm,座位高65cm,座面高度67cm，扶手宽度81cm,伸缩杆调节范围0～15cm，小腿垫调节范围0～47cm，助力手柄调节范围0～28cm，座位额定负载质量135kg, 靠背额定负载质量70kg，靠背平放时额定负载质70g，配重块每块1.5kg（每侧4块共8块）